## Ohne_Untergewichtung
Bewertungsmatrix für Rasterkraftmikroskop temperierbar bis 300 °C
Nr. | Anforderung | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter n
|  | Kriterium erfüllt | Begründung für Nichterfüllung | Kriterium erfüllt | Begründung für Nichterfüllung | Kriterium erfüllt | Begründung für Nichterfüllung
Leistung - Ausschlusskriterien bei Nichterfüllung eines Kriteriums wird das Angebot ausgeschlossen
2.1 | Scan Head mit mindestens 30 µm Z-Piezo
2.2 | Temperaturoption bis 300 °C in Heizzelle
2.3 | Fluid-Zelle und bzw. mit EC-Zelle
Ausschluss ja/nein
Nr. | Anforderung | max. erreichbare Punkte | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter n
|  |  | erreichte Punkte | Begründung für Punktabzug | erreichte Punkte | Begründung für Punktabzug | erreichte Punkte | Begründung für Punktabzug
Leistung - Bewertungskriterien
Leistung - Ratserkraftmikrsokop allgemein
2.4 | top down Gerät, kein inverses Mikroskop | 10
2.5 | Mikroskop mit mindestens 10X Objektiv und CCD-Mikroskopkamera (mind. 5 Mpixel) | 10
2.6 | Z-Scanner "kleine Piezo Range" in open & closed loop mit Sensor-Rauschen < 0.25 nm (ADev, 0.1Hz-1kHz) | 10
2.7 | Z-Scanner "große Piezo Range" mit Sensor-Rauschen < 0.3 nm | 10
Zusatz | Piezo Range bis 40 µm | 5
2.8 | Cantilever-Halter für Messungen trocken und nass (Flüssigkeiten) | 10
2.9 | XY-Scanner mit mindestens 100µm, besser 120 µm Piezo Range (closed loop) und Sensor-Rauschen <0.6nm (ADev, 0.1Hz-1kHz), auch nutzbar im open loop oder hybrid | 10
2.10 | Bias Voltage Range von -10V bis 10 V | 10
2.11 | Probengröße bis 80 mm und 10 mm Dicke | 10
2.12 | Vibrationsisolierung (aktiv: 0.1-200 Hz, passiv > 200 Hz) | 10
2.13 | Akustische Einhausung zur Abschirmung vor akustischen Geräuschen | 10
2.14 | Controller zur Steuerung des AFM • DACs für Signalerzeugung, mind. 20 bit (besser 24 bit) für XY und Z Scanning, mindestens 20 bit für Verwendungszwecke wie AUX oder Tip/Sample Bias • ADCs für Signalerfassung, mindestens 16 bit (besser 20 bit) für XY und Z Scanner, PSPD, mindestens 2 nutzbar für Input seitens Nutzer • AFM Datengröße bis mindestens 4096x4096 pix² möglich • Digitale Lock-In Verstärker (mindestens 2x2 für mplitude/Phase und I/Q, mindestens 36 kHz, besser 5 MHz) • Frequenz-Synthesizer und Digitaler Signal Prozessor | 10
2.15 | Betriebs-Software • Steuerung aller AFM Modi mit dieser Software • Manual sowie Auto Mode möglich für wissenschaftliche Fragestellungen und Standardaufgaben (bspw. Wiederholungsmessungen, vorgegebene Punkte anfahren und Scan/Spektroskopie, …) | 10
2.16 | Analyse-Software • Image Processing und Datenanalyse • Export der Roh- und prozessierten Daten in gängige Importier-Formate für Matlab/python (z.B. .txt, .csv, tiff, jpeg, usw.) | 10
2.17 | Gerät sollte mindestens diese Modi beinhalten • Standard-Modi, wie zB Contact Mode, Non-Contact Mode, Tapping Mode, Phase Contrast Imaging, Q-Control, Lateral Force Microscopy, F/D Spectroscopy • Advanced: Magnetic Force Microscopy, Electric Force Microscopy, Kelvin Probe Force Microscopy, Piezoresponse Force Microscopy | 10
2.18 | Anwender-Software und System wird auch die nächsten 5 Jahre aktualisiert und supported (z.B. Bugfixing, Updates, etc.) | 10
Leistung - Flüssigzelle + Environmental Controller
2.19 | open/closed Design-Modi umsetzbar, Möglichkeit zu spülen (Gas, Flüssigkeit) gegeben | 10
2.20 | aus PEEK oder vergleichbar chemisch stabilem Material, chemisch resistent mindestens im Bereich pH 5-9 | 10
2.21 | Probengrößen bis 20 mm Durchmesser und 2 mm Dicke in Zelle(n) möglich | 10
2.22 | T-Controller: Heizen und Kühlen möglich, mindestens Messtemperaturen von 4-70 °C umsetzbar, auf +/- 0,1 °C genau, Controller specs -20-110 °C | 10
Leistung - Hochtemperatur-Messzelle + Environmental Controller
2.23 | temperaturstabile Messzelle heizbar in Luft oder kontrollierter Gasatmosphäre für mindestens 8x8 mm² große Proben | 10
2.24 | PEEK (oder vergleichbar chemisch stabiles Material) Cantilever Halter, falls notwendig Hitzeschild | 10
2.25 | T-Controller: Regulierung der Temperatur darf unabhängig von AFM-Software/Controller erfolgen | 10
Zusatz | Einbindung in die Messsoftware möglich | 1
Leistung - Elektrochemie-Zelle
2.26 | Fluid Cell aus PEEK oder vergleichbar chemisch stabilem Material | 10
2.27 | PEEK (oder vergleichbar chemisch stabiles Material) Cantilever Halter | 10
2.28 | Platzierstellen für Elektroden, Schnittstelle zu kommerziell verfügbarem Potentiostaten soll gegeben sein | 10
2.29 | mindestens 1 Ag-AgCl Referenzelektrode, 1 Counter-Elektrode | 10
Zusatz | zusätzlich 1 Arbeitselektroden-Probenhalter | 1
Zusatz | passendes Potentiostat/Galvanostat | 2
Leistung - Signal Access/Interface Modul
2.31 | Zugriff auf Input/Output Signale des AFM, beispielsweise Positionen von XY/Z-Scanner & Auslenkungssignale Cantilever, Bias-Signale | 10
2.32 | gängige Steckverbindungen wie beispielsweise BNC-Kabel | 10
Leistung - PC System
2.33 | Moderner Computer mit mindestens Intel Core i5 CPU oder vergleichbar, mindestens 16 GB RAM, mindestens 1 TB HDD und 512 GB SSD, moderner Grafikkarte | 10
2.34 | LCD Monitor | 10
Zusatz | zusätzllicher LCD Monitor | 1
2.35 | wenn Aufsetzen des Computers seitens TUBAF möglich ist (da keine Einschränkungen der Kompatibilität mit der AFM Software), dann Windows-Basislizenz ausreichend, ansonsten Win 11 | 10
Leistung - Installation/Kalibrierung/Anwendertraining
2.36 | Installation, Kalibrierung und Test mit Standardproben (u.a. für XY/Z Scanner, T-Messung, usw.), Verifizierung der Performance | 10
2.37 | Nutzertraining zu Modi, für MFM, KPF-AFM und EC-Zelle können auch firmenseitige Standardproben Verwendung finden | 10
2.38 | Zugriff auf Manuals (Betrieb, Software, Wartung) | 10
Gesamtpunktzahl Leistung (ungewichtet) |  | 350 | 0 |  | 0 |  | 0
| Zusatzpunkte | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
Gesamtpunktzahl Leistung 70% (gewichtet) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Preis
Gesamtpunktzahl Preis 30% (gewichtet) |  | 0
Gesamtpunktzahl (Leistung 70% + Preis 30%) |  | 0
Platz:
Erläuterung:
Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebotes (KO-Kriterium). Ausschlusskriterien werden nicht bewertet.
Bewertungskriterien werden mit der Bewertungsskala von 0 bis 10 Punkten bewertet.
Bewertungsskala:
0 Punkte = Note "ungenügend": Die Anforderung ist nicht erfüllt und lässt auch keine Behebung der Mängel erkennen.
2 Punkte = Note "mangelhaft": Die Anforderung ist nicht erfüllt, lässt aber erkennen, dass die Mängel behoben werden können.
4 Punkte = Note "ausreichend": Die Leistung entspricht zwar noch der Anforderung, weist jedoch deutliche Mängel auf.
6 Punkte = Note "befriedigend": Die Leistung entspricht im Allgemeinen der Anforderung, weist jedoch Mängel auf.
8 Punkte = Note "gut": Die Anforderung wird mit geringer Abweichung erfüllt.
10 Punkte = Note "sehr gut": Die Anforderung wird voll und ganz erfüllt.
Datum, Unterschrift